Размеры линии достаточно критичны. Они (их геометрия) определяют волновой импеданс ее.

Если датчик выполнен на двустороннем стеклотекстолите, то определяющей будет и толщина материала. Точнее - его диэлектрическая проницаемость.

В приложениях - использовавшийся мной более трех десятков лет) датчик КСВ на полосковых линиях. Датчик выполняется из одностороннего  стеклотекстолита, толщиной 1,5 мм. Размеры его обеспечивают нормальное напряжение на выпрямителях на КВ частотах при мощности 50...и более Ватт. Частотный диапазон - до 150 мГц. Я им в начале 90-х годов прекрасно настраивал СВ-антенны и антенны 2-м диапазона. Один файл - рисунок был сделан лет двадцать назад и был выложен на моей ББС. Второй файл - та же плата, но в формате Лайоут. Волновой импеданс датчика - в районе 50 ом.

Схема прибора - на рисунке. Диоды я применяю Д18 и Д311. Последние - для достаточно больших мощностей. Обратное напряжение Д311 - 30 вольт. В качестве измерителя - 50...100 мкА головка.

В положении прямой волны потенциометром выставляется максимальное показание прибора (100 делений). В положении обратной волны производится прямой отсчет КСВ. Шкала градуируется согласно формуле: КСВ=(Uпр. + Uобр.)/(Uпр. = Uобр.). Например, прямая -100 делений, обратная - 50 делений. КСВ=(100+50)/(100-50)=3.

Прямая 100, обратная 10 делений. КСВ=(100+10)/(100-10)=1,22.

Для использования датчика при измерении мощности, прибор градуируется в положении "прямая волна" на нагрузке в соответствии с контрольным прибором. Или по формуле P=U^2/R. Где U - измеренное ВЧ-вольтметром напряжение на эквиваленте антенны. Потенциометр, при этом, должен быть исключен.

При измерении КСВ переключатель S2 - в положение "КСВ".

Переключателем S1 становитесь в положение "Прямая" и потенциометром Р3 ставите стрелку на максимальную отметку шкалы (100). Переключившись в положение "Обратная", производите отсчет КСВ, предварительно отградуировав прибор по формуле КСВ=(Пр.+Отр.)/(Пр.-Отр.).

При измерении мощности ставите S2 на нужный предел мощности и производите отсчет по шкале мощностей. Шкалы мощностей калибруете потенциометрами Р1, Р2 на эквиваленте 50 ом. К нему подключаете ВЧ-вольтметр и градуируете по формуле P=(U^2)/R. Где: U - напряжение на эквиваленте, R - 50 ом. После калибровки потенциометры Р1, Р2 больше не трогаете.

Показания КСВ при замере мощности не отсчитываются. И, вообще, мощность корректно замеряется при нагрузке 50 ом (КСВ=1). При другом значении КСВ, мощность будет с ошибкой. Это касается всех простых измерителей. Хоть самодельных, хоть покупных за 300$. Единственное преимущество у покупных двухстрелочных приборов - это то, что не нужно переключать режим измерения. Там прямая и отраженная меряются разными головками. А ОБЩАЯ шкала градуируется на перекрестии стрелок.

При изменении КСВ (при разных мощностях), его значение может изменяться. Это связано с разным током, наводимым в направленных ответвителях (датчиках). Поэтому и, перед замером КСВ, в положении "Прямая" потенциометром ставите стрелку на 100. Это своего рода - калибровка КСВ для данной КОНКРЕТНОЙ мощности.

P.S. Землю к головке нужно брать от датчика от середины его земляной шины. Проводом соединяете нижнюю и верхнюю шины между собой в средней точке. Это нужно для симметрии датчика - направленного ответвителя. Не соблюдения этой "малости" - самая распространенная ошибка при изготовлении измерителей КСВ.

Все (ВСЕ!) измерители КСВ после изготовления требуют налаживания ("балансировки"). В варианте, о котором рассказал RZ3DK, это производится подбором нагрузочных резисторов (которые на схеме имеют номинал 150 Ом).

Обычно здесь устанавливают малогабаритные подстроечные резисторы номиналом до 150 Ом. Нагрузив КСВ-метр на требуемое сопротивление (50 или 75 Ом), включают его на измерение отраженной волны и подстройкой соответствующего резистора добиваются минимума показаний. Второй резистор подстраивают так же, включив КСВ-метр "задом наперёд" - датчик прямой волны при этом будет датчиком отраженной.

По моему опыту эта настройка достаточно острая. Причём в моих конструкциях (минимум десяток в разных вариантах исполнения датчиков) получалось оптимальное сопротивление заметно меньшее 150 Ом. Обычно в пределах 25-100 Ом.

Иногда, после поведения этой процедуры измеряют сопротивление и впаивают обычные резисторы с соответствующим номиналом.

Без этой процедуры измеритель КСВ скорее может быть лишь грубым "показометром".